Opis sposobu przeprowadzenia testu działania urządzenia EKG

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę  urządzeń dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach wraz z ich uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 
w ich obsłudze”

# Procedura przeprowadzenia testu:

- W ramach oceny próbek Zamawiający dokona oceny działania oferowanego urządzenia EKG na zgodność z wymaganym protokołem komunikacji będącym Załącznikiem nr 1 do OPZ.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy zdeponowaną próbkę urządzenia EKG w momencie rozpoczęcia prezentacji próbki.

- Podczas przeprowadzenia prezentacji Próbki, Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie ze sprzętu zdeponowanego u Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zdeponowanie próbki urządzenia z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia testu z wyjątkiem fantomu EKG oraz urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną, które dostarczy Zamawiający.

- Przeprowadzenie testu działania próbki urządzenia EKG na zgodność z wymaganym protokołem komunikacji będącym Załącznikiem nr 1 do OPZ będzie polegać na podłączeniu próbki urządzenia do fantomu EKG (producent: Müller & Sebastiani, typ: Phantom 320) będącego w dyspozycji Zamawiającego, uruchomieniu urządzenia, nawiązaniu połączenia z dedykowaną aplikacją mobilną służącą do przeprowadzenia testu (poprzez protokół Bluetooth)  i przejście jednego lub kilku ze scenariuszy testowych zaprezentowanych na końcu dokumentu, wybranych przez Zamawiającego.

- W celu zapewnienia jednakowych warunków testu próbki urządzenia wszyscy Wykonawcy dostanę do przejścia ten sam zestaw scenariuszy testowych.

- Warunkiem zaliczenia testu jest pozytywne przejście wszystkich kroków w ramach wybranych scenariuszy wskazanych przez Zamawiającego podczas sesji testowej.

- Na przeprowadzenie testu próbki każdy z Wykonawców  będzie miał jedną 2-godzinną sesję.

- W przypadku wystąpienia awarii technicznej próbki urządzenia w trakcie testów, przedstawiciel Wykonawcy może, celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia prac, które realizowane będą w obecności co najmniej jednego członka Komisji.

- Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 30 minut i czas ten nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na sesję testową.

- Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji będzie wykonywał rachubę czasu sesji testowej i na każde żądanie Wykonawcy będzie informował o pozostałym czasie prezentacji.

- Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji będzie protokołował przebieg sesji testowej, a w szczególności:

  - istotne czynności przedstawicieli Wykonawcy oraz Komisji,

  - odstępstwa od założonych zasad organizacyjnych przeprowadzenia testów próbki,

  - uwagi członków Komisji dotyczące próbki lub testów próbki,

  - wynik testu próbki urządzenia.

- Utworzony w ten sposób „Protokół z posiedzenia komisji” będzie załącznikiem do protokołu z postępowania.

- Na sali, podczas prezentacji Próbki, oprócz przedstawicieli Wykonawcy, będą mogli przebywać tylko przedstawiciele Komisji powołanej przez Zamawiającego.

- W trakcie prowadzenia testów próbki urządzenia, wyznaczona osoba ze strony Wykonawcy będzie informowała na bieżąco Zamawiającego o wykonywanych czynnościach, w szczególności o: gotowości do rozpoczęcia testu, rozpoczęciu testu, rozpoczęciu i zakończeniu każdego scenariusza testowego, rozpoczęciu i zakończeniu każdego kroku testowego, wykonywanych aktualnie działaniach oraz o zakończeniu testu.

# Scenariusz testowe:

## Scenariusz 1

Opis scenariusza: Przeprowadzenie pomiaru EKG i przesłanie pliku SCP. Zwrócenie błędu przy nieprawidłowym żądaniu pliku SCP.

Przebieg scenariusza:

- Urządzenie nawiązuje połączenie SPP z aplikacją.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Init 0x04 z losowymi wartościami próbkowania i czasu pulsu.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zapis pulsu i EKG do pamięci.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę ECG Offline 0x05 z losowymi wartościami czasu buforu i czasu pomiaru (czas buforu będzie krótszy od czasu rozpoczęcia zapisu EKG do pamięci).

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zbieranie danych koniecznych do utworzenia żądanego ECG-SCP.

- Po utworzeniu ECG-SCP urządzenie przesyła do aplikacji ramkę ECG Offline Done 0x06.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get SCP 0x09.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna przesyłanie kolejnych fragmentów ECG-SCP za pomocą SCP Fragment 0x0A. Po każdej ramce oczekuje na potwierdzenie odebrania fragmentu przez aplikację za pomocą ACK 0x01 przed przesłaniem kolejnej ramki.

- Aplikacja przesyła do urządzenia komendę SCP Done 0x0B potwierdzającą odbiór całego pliku ECG-SCP.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01.

- Urządzenie usuwa plik ECG-SCP z pamięci.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get SCP 0x09.

- Urządzenie odpowiada komunikatem błędu Brak pliku SCP.

- Aplikacja wysyła komendę End 0x12.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i kończy pracę.

## Scenariusz 2

Opis scenariusza: Pomiar i przesyłanie pulsu z zadanymi parametrami. Zakończenie pomiaru pulsu.

Przebieg scenariusza:

- Urządzenie nawiązuje połączenie SPP z aplikacją.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Init 0x04 z losowymi wartościami próbkowania i czasu pulsu.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zapis pulsu i EKG do pamięci.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get Pulse 0x0C o losowej wartości interwału większej od zera.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna przesyłanie wartości pulsu, będące średnią z czasu podanego w Init 0x04 co interwał czasu podany w Get Pulse 0x0C.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get Pulse 0x0C o wartości interwału równej zero.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i przesyła wartość pulsu będącą średnią z czasu podanego w Init 0x04 i przerywa przesyłanie.

- Aplikacja wysyła komendę End 0x12.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i kończy pracę.

## Scenariusz 3

Opis scenariusza: Przeprowadzenie pomiaru EKG i stworzenie pliku SCP. Przesłanie pliku SCP po nawiązaniu ponownego połączenia.

Przebieg scenariusza:

- Urządzenie nawiązuje połączenie SPP z aplikacją.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Init 0x04 z losowymi wartościami próbkowania i czasu pulsu.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zapis pulsu i EKG do pamięci.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę ECG Offline 0x05 z losowymi wartościami czasu buforu i czasu pomiaru (czas buforu będzie krótszy od czasu rozpoczęcia zapisu EKG do pamięci).

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zbieranie danych koniecznych do utworzenia żądanego ECG-SCP.

- Po utworzeniu ECG-SCP urządzenie przesyła do aplikacji ramkę ECG Offline Done 0x06.

- Aplikacja wysyła komendę End 0x12.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i kończy pracę.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Init 0x04 z losowymi wartościami próbkowania i czasu pulsu.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i rozpoczyna zapis pulsu i EKG do pamięci.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get SCP Info 0x07.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą SCP Info 0x08 wraz z informacjami nt. przechowywanego pliku SCP.

- Aplikacja wysyła do urządzenia komendę Get SCP 0x09.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01.

- Urządzenie rozpoczyna przesyłanie kolejnych fragmentów ECG-SCP za pomocą SCP Fragment 0x0A. Po każdej ramce oczekuje na potwierdzenie odebrania fragmentu przez aplikację za pomocą ACK 0x01 przed przesłaniem kolejnej ramki.

- Aplikacja przesyła do urządzenia komendę SCP Done 0x0B potwierdzającą odbiór całego pliku ECG-SCP.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i usuwa plik ECG-SCP z pamięci.

- Aplikacja wysyła komendę End 0x12.

- Urządzenie potwierdza otrzymanie komendy za pomocą ACK 0x01 i kończy pracę.